HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THIẾT BỊ CHỐNG LOÉT
MODEL: LC 5789

 

TECHNOLOGY OF LUCASS CORP – USA

* THÔNG TIN KỸ THUẬT
•	Trọng lượng (bệnh nhân) tối đa : 100~110 Kgs.
•	Kích thước nệm : 200 * 90 cm.
•	Chất liệu : PVC 0.3mm.
•	Thời gian chu kỳ: 6 Mins.
•	Không khí đầu ra: 6-7 L / Min.
•	Áp lực: 70 ~ 130 mmHg.
•	Nguồn cung cấp điện: 220-240 Volts/110V, 60HZ.
•	Bảo vệ chống sốc điện cấp II.
•	Bảo hành: 12 tháng.

* NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
•	Luân chuyển áp lực theo nhịp vừa đủ nhằm tránh hiện tượng nén mạch máu kéo dài gây ra tình trạng thiếu oxy cho mô.
•	Luân chuyển áp lực giữa các múi nệm đến vị trí của bệnh nhân.

* TỔNG QUAN
•	Sử dụng phương pháp truyền thống, kiểm soát áp lực các vùng bị đau. Di chuyển bệnh nhân đều đặn và thường xuyên ở các vùng da bị loét.
•	Thiết bị chống loét nhằm luân chuyển áp lực và dịch chuyển vị tri khi cần thiết được coi là một phần của điều trị.

•	Dành cho bệnh nhân cần phải nằm trên giường trên 15 tiếng/ ngày.
•	Dành cho bệnh nhân có nguy cơ bị loét được xếp vào loại trung bình đến cao.

*CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG:
1.	Đặt nệm lên giường. 
2.	Cố định nệm an toàn với các đai.
3.	Treo máy ở cuối giường bằng cách sử dụng các móc.
4.	Kết nối đường ống hơi trên nệm với máy bơm.Bơm kiểm tra các ống khí, không thắt nút hoặc giấu bên dưới nệm .
5.	Cố định các đường dây.
6.	Kết nối các dây cáp điện cung cấp điện cho máy (220V/50Hz).
7.	Nhấn nút “ON” bật máy.
8.	Trước khi đặt bệnh nhân lên nệm, đợi cho đến khi nệm được bơm căng. Khi sử dụng lần đầu tiên hãy chỉnh mức độ khí đến tối đa, sau đó chỉnh tốc độ và thời gian cho phù hợp. (Vui lòng bật máy khoảng 15- 20 phút trước khi sử dụng).
9.	Để bệnh nhân nằm trên nệm và điều chỉnh nút áp suất(*) để đạt hiệu quả cao nhất và bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất.
10.	Khi sử dụng xong thì nhấn nút “OFF” để tắt máy.
(*)Áp suất sử dụng theo khuyến cáo của nhà Sản xuất hoặc chỉ định của Bác sĩ.

* BIỆN PHÁP AN TOÀN:
•	Cần CẨN THẬN khi lắp đặt các thiết bị điện.
•	KHÔNG được cắm điện vào ổ khi không sử dụng nệm.
•	KHÔNG để thiết bị tiếp xúc với độ ẩm quá mức.
•	KHÔNG sử dụng các sản phẩm ăn mòn làm sạch như: chất tẩy nhờn công nghiệp hoặc các dung môi acetic.
•	KHÔNG cố gắng để di chuyển trong khi thiết bị này được kết nối với nguồn điện. 

*LÀM SẠCH:
•	Máy bơm: sử dụng vải mềm để lau chùi. Không dùng dầu hay hóa chất bay hơi để lau chùi.
•	Nệm: -    Lau sạch lại bằng nước  sau khi dùng thuốc tẩy lau nệm.
-	Sau khi ngâm nệm thì rửa lại như sau: Nước không xà phòng với nhiệt độ <=25oC  Giặt bằng chất tẩy nhẹ vời nhiệt độ khoảng 34oC  Rửa lại bằng nước sạch.
-	Phơi dưới nắng nhẹ hoặc quạt gió nhẹ cho đến khi khô hoàn toàn.

*CHÚ Ý
•	CHÚ Ý rút các ổ cắm điện trước khi làm sạch sản phẩm.
•	CHÚ Ý nên sử dụng miếng vải tẩm chất tẩy rửa nhẹ để lau chùi.
•	CHÚ Ý nồng độ dung dịch của nhà sản xuất.
•	CHÚ Ý không vượt quá khuyến cáo của các nhà sản xuất trước khi làm các biện pháp lau chùi.
*BẢO QUẢN KHI KHÔNG SỬ DỤNG:
•	Đặt nệm trên bề mặt phẳng, mặt trên ( mặt tiếp xúc người nằm ) úp xuống.
•	Cuộn tròn từ chân lên đầu.
•	Không được gấp hay làm nhàu nệm.

*BẢO TRÌ:
•	Hoạt động bảo trì máy bơm phải được nghiêm chỉnh thực hiện bởi một kỹ thuật viên có thẩm quyền và được đào tạo bởi nhà nhập khẩu.

*XỬ LÝ SỰ CỐ:
•	Máy bơm không hoạt động:  Kiểm tra dây cắm điện  Bật nút “ON” hay chưa?  Nếu vẫn không hoạt động thì liên hệ nhà cung cấp.
•	Hơi bơm vào nệm ít: Kiểm tra ống dẫn khí có bị xoắn hay rò rỉ không?  Kiểm tra và điều chỉnh áp suất theo khuyến cáo nhà Sản xuất  Kiểm tra các túi khí  của nệm có bị bể không?  Sau khi kiểm tra kỹ mà hơi bơm vào ít thì liên hệ nhà cung cấp.
•	Vệ sinh lọc khí: Kiểm tra định kỳ miếng lọc khí mỗi tháng 1 lần, rửa sạch miếng lọc khí bằng dung dịch tẩy nhẹ.
•	LH khi mua hàng 0912882868 - 0946607006 
•	http://www.thietbiytelanquan.com